## CERTIFICADO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN LÍNEA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD CON EQUIPO VST
|  |  | CÓDIGO |  | OYS-FO-44 |  | VERSIÓN |  | 08 | FECHA | 2025-12-17
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO
| MÉTODO UTILIZADO: |  | ASME PTC 25 - MÉTODO INDIRECTO |  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN:
| LUGAR DE PRUEBA: | [5 empty] | FECHA DE CALIBRACIÓN: | [6 empty] | LABORATORIO VALSER
INSTALACIONES DEL CLIENTE
| NÚMERO DE CERTIFICADO: |  | CAL- |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
SECCIÓN 2. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
| CLIENTE: |  |  |  | CONTACTO: |  |  |  | CORREO:
SECCIÓN 3. INFORMACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD
| LOCALIZACIÓN: | [6 empty] | TAG: |  | Nº PRECINTO:
| MARCA: |  |  | TAMAÑO: |  |  |  | CONEXIÓN ENTxSAL:
| MODELO: |  |  | Nº SERIE: |  |  |  | PRESIÓN CALIBRACIÓN: |  |  | psi
[16 empty] | CELDAS DE CARGA | [7 empty] | TRANSMISORES
| DIÁMETRO INTERNO: | 0 | mm DIÁMETRO EXTERNO: |  | 0 |  |  | mm | ÁREA EFECTIVA: | 0 | in²
[16 empty] | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR
SECCIÓN 4. PATRONES DE TRABAJO | [15 empty] | CEC-001 | TRUMAX | SA-1Klb | J181015117 | 2025-07-22 | (0 a 950) lb-f | 8642 | SERVINTEGRAL | TP-010 | RITHERM | 3000 | 2074023 | 2025-11-25 | (0 a 1000) psi | 13356 | FLEXILATINA
[16 empty] | CEC-004 | BBG | TSC | 810551 | 2025-06-16 | (0 a 2200) lb-f | 8532 | SERVINTEGRAL | TP-002 | APLISENS | PCR-28 | 11121025 | 2025-08-28 | (0 a 5000) psi | 13031 | FLEXILATINA
| EQUIPO | MARCA | MODELO |  | SERIAL | CALIBRADO POR |  |  | RANGO | FECHA CALIBRACIÓN | N° DE CERTIFICADO |  | CELDA DE CARGA USADA | CEC-005 |  | CEC-003 | TRUMAX | SC-5Klb | M190927007 | 2025-06-16 | (0 a 5000) lb-f | 8533 | SERVINTEGRAL | TP-004 | DANFOSS | MBS3000 | 92833390 | 2025-09-19 | (0 a 145) psi | 13098 | FLEXILATINA
| CELDA DE CARGA | TRUMAX | SC-2.5Klb |  | 2301129900 | SERVINTEGRAL |  |  | (0 a 2500) lb-f | 2025-05-09 | 8472 |  |  |  |  | CEC-005 | TRUMAX | SC-2.5Klb | 2301129900 | 2025-05-09 | (0 a 2500) lb-f | 8472 | SERVINTEGRAL | TP-008 | DANFOSS | MBS3000 | 051950519282 | 2025-09-01 | (0 a 870) psi | 13029 | FLEXILATINA
| TRANSMISOR DE PRESIÓN | DANFOSS | MBS3000 |  | 20275210 | FLEXILATINA |  |  | (0 a 3625) psi | 2025-08-28 | 13030 |  |  |  |  | CEC-006 | TEK | 516 2T | 17080195 | 2025-06-16 | (0 a 4400) lb-f | 8531 | SERVINTEGRAL | TP-009 | DANFOSS | MBS3000 | 20275210 | 2025-08-28 | (0 a 3625) psi | 13030 | FLEXILATINA
| TERMOHIGRÓMETRO | TESTO | 622 |  | 39536692/0323 | VALMET L&M |  |  | (-20 a 60) °C / (0 a 100) %hr | 2025-02-07 | HR-4914-25 / TE-8606-25 |  | TRANSMISOR USADO | TP-009 |  | CEC-007 | TRUMAX | SG-5T | 2309210270 | 2025-12-15 | (0 a 9920) lb-f | 8950 | SERVINTEGRAL
[6 empty] | METROLABOR |  |  | (300 a 1200) hPa | 2025-05-16 | MET-LP-CC 12662
| PIE DE REY | INSIZE | 1108-200 |  | 1212181369 | METROTEST |  |  | (0 a 200) mm | 2025-05-19 | CD-10088 | [5 empty] | TERMOHIGROMETRO | [6 empty] | PIE DE REY
| CINTA MÉTRICA | TRUPER | FH-5M |  | UK 0126 0022 | METROTEST |  |  | (0 a 5) m | 2025-05-19 | CD-10090 |  | PIE DE REY USADO | INSIZE |  |  | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR
[17 empty] | TESTO | 622 | 39536692/0323 | 2025-02-07 | (-20 a 60) °C / (0 a 100) %hr | HR-4914-25 / TE-8606-25 | VALMET L&M | PDR-001 | INSIZE | 1108-200 | 1212181369 | 2025-05-19 | (0 a 200) mm | CD-10088 | METROTEST
| Nota: Las mediciones realizadas por VALSER S.A.S son trazables metrológicamente al SI a través de laboratorios de calibración acreditados por organismos de acreditación firmantes de acuerdos de reconocimiento mutuo | [18 empty] | 2025-05-16 | (300 a 1200) hPa | MET-LP-CC 12662 | METROLABOR | PDR-002 | MITUTOYO | CD-6" CSX-B | BH010822 | 2025-05-19 | (0 a 150) mm | CD-10089 | METROTEST
[13 empty] | TERMOHIGROMETRO USADO | TESTO |  |  | KEX GERMANY | SH-172 | 50898 | 2025-05-21 | (10 a 90) %hr | HR-28703 | FYH
[20 empty] | 2025-05-21 | (-50 a 70) °C | TA-28702 | FYH
SECCIÓN 5. INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | [23 empty] | FLEXÓMETRO
[24 empty] | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | RANGO | CERTIFICADO | CERTIFICADOR
| SELLADO: |  |  | NORMA APLICABLE: | [5 empty] | ERROR MÁXIMO: | - |  | SÍ | ASME I | ASME I |  | ASME VIII |  | VAPOR |  |  |  |  | FLX-001 | TRUPER | FH-5M | UK 0126 0022 | 2025-05-19 | (0 a 5) m | CD-10090 | METROTEST
| REQUIERE AJUSTE: |  |  | VALOR ANTES DE AJUSTE: |  |  |  |  | psi | FLUIDO DE PRUEBA: |  |  | NO | ASME VIII | RANGO PRESIÓN | TOLERANCIA | RANGO PRESIÓN | TOLERANCIA | NITRÓGENO
[15 empty] | 15-70 | ± 2 psi | 15 - 70 PSI | ± 2 psi
SECCIÓN 6: CONDICIONES AMBIENTALES REGISTRADAS | [14 empty] | 70-300 | ± 3% DEL SET | 70-3000 | ± 3% DEL SET
[15 empty] | 300-1000 | ± 10 psi
|  |  |  | MÍNIMA |  |  |  | MÁXIMA |  | UNIDADES |  |  |  |  | 1000 | ± 1% DEL SET
| TEMPERATURA |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | °C
| HUMEDAD RELATIVA |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | %hr
| PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | hPa
SECCIÓN 7: RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
|  | Presión de escape (Simmer) |  |  | Incertidumbre |  | UNIDADES |  | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |  |  |  | Limite superior | - | Incertidumbre máxima | 0
|  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | psi |  | #DIV/0! |  |  |  | Limite inferior | -
| #DIV/0! | [11 empty] | k | #DIV/0!
| Los resultados de conformidad aplican para la presión de escape. La presión de escape no debe exceder la especificación establecida en ASME SEC. I parágrafo 72.2 de acuerdo con el set de presión tomado de la placa del fabricante. Adicionalmente, la incertidumbre de medición no debe ser mayor al ±1,0 % del valor medido, conforme a lo establecido en el numeral 1-3 de ASME PTC 25-2023. | [11 empty] | ASME SEC. I parágrafo 72.2 |  | Los resultados de conformidad aplican para la presión de escape. La presión de escape no debe exceder la especificación establecida en
[13 empty] | ASME SEC VIII parágrafo UG-126 punto c |  | de acuerdo con el set de presión tomado de la placa del fabricante. Adicionalmente, la incertidumbre de medición no debe ser mayor al ±1,0 % del valor medido, conforme a lo establecido en el numeral 1-3 de ASME PTC 25-2023.
SECCIÓN 8: REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN UNIDADES DEL EQUIPO | [6 empty] | SECCIÓN 9: GRÁFICA EMITIDA POR EL EQUIPO VST
OBSERVACIONES: - Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. NO podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de VALSER S.A.S - Los resultados del presente certificado se refieren al ítem, momento y condiciones en que se realizó la prueba, VALSER S.A.S no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del servicio prestado. - La presión de escape corresponde al promedio de los 3 escapes registrados durante la calibración, evidenciados en la gráfica de la sección 8. - La conversión de unidades para pasar a unidades del SI (kPa= psi * 6,894 757) esta conversión es tomada según la guía NIST SP-811 del 2008 sección B.9 - Descargo de responsabilidad ajuste válvulas de seguridad: Con la aceptación del servicio de calibración de las válvulas de seguridad, se da por entendido que se autoriza el ajuste de la válvula para dejarla al set de presión indicado en la placa del equipo de acuerdo con lo establecido en el GON-FO-04 | [13 empty] | - Descargo de responsabilidad de área efectiva: El área efectiva es calculada con base a diámetros tomados del manual del fabricante. Por lo anterior VALSER S.A.S no se hace responsable de esta información. | - Descargo de responsabilidad por cambio de set de presión: Por solicitud del cliente, se realiza la calibración y ajuste a una presión diferente a la indicada en la placa del fabricante. Por lo anterior VALSER S.A.S. no se hace responsable por este cambio. | - Descargo de responsabilidad por válvula sin placa de identificación: Se realiza la calibración y ajuste de la válvula de seguridad a la presión indicada por el cliente, debido a que la válvula no tiene placa del fabricante. Por lo anterior VALSER S.A.S. no se hace responsable de esta información.
- Descargo de responsabilidad condiciones del vapor como fluido de prueba: Las condiciones de temperatura y presión (0 °C, 0 psi) del vapor son dadas por el cliente. Con esta información y haciendo uso de tablas termodinámicas, se determina la densidad del vapor. Por lo anterior VALSER S.A.S no se hace responsable de la información de temperatura y presión suministradas.
DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD
JONATHAN GARZÓN CORTES
HELIODORO PRADA GARNICA
| CARLOS A. SUAREZ FRANCO |  |  |  | CAMILO A. FAJARDO HOYOS |  |  |  |  | ANDRÉS F. OVALLE ORTIZ |  |  |  | CARLOS A. SUAREZ FRANCO
| OPERARIO CALIBRACIÓN |  |  |  | ELABORÓ INFORME |  |  |  |  | REVISÓ Y AUTORIZÓ INFORME |  |  |  | JULIAN C. ROMERO HUERTAS
Fin del certificado | [13 empty] | CAMILO A. FAJARDO HOYOS
ANDRÉS F. OVALLE ORTIZ
J. ALEXANDER CASTRO
BRAYAN GARCÍA
Formulas:
Nº PRECINTO: = IF(R28="CEC-004",X27,IF(R28="CEC-003",[FECHA DE CALIBRACIÓN, row above],IF(R28="CEC-005",[FECHA DE CALIBRACIÓN],IF(R28="CEC-007",X31,IF(R28="CEC-001",X26,[FECHA DE CALIBRACIÓN, row below])))))
Nº PRECINTO: = IF(R31="TP-010",AG26,IF(R31="TP-002",AG27,IF(R31="TP-004",AG28,IF(R31="TP-009",[FECHA DE CALIBRACIÓN],[FECHA DE CALIBRACIÓN, row above]))))

## DATOS INCERTIDUMBRE
Minimos |  | Máximos |  | Datos de prueba |  | Datos del vapor |  |  | Grafica
Temperatura (°C) | 0 | Temperatura (°C) | 0 | Transmisor | - | Presión (psi) | 0 |  | Punto | Valor | Incertidumbre | EMP (arriba) | EMP (abajo)
Presión atmosferica (hPa) | 0 | Presión atmosferica (hPa) | 0 | Celda de carga | - | Temperatura (°C) | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
Humedad relativa (%) | 0% | Humedad relativa (%) | 0% | Lugar de prueba |  | Volumen especifico | 0 |  | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Hora de prueba |  |  |  |  | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Operario |  |  |  |  | 3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[9 empty] | 4 | - | - | 0 | 0
1 | Simmer (PSI) | Simmer corregido (PSI) |  |  | Longitudes del pie de rey (mm) |  |  | Temperatura en cada dato (°C)
Datos | Presión de escape | Presión de escape |  |  | Datos | Diametro externo (L1) | Diametro interno (L2)
1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NOTA: Insertar esta grafica en la hoja "CALIBRACIÓN PSV"
3 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0
Variación medidas |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Tamaño alto = 5,7
Promedio | 0 | 0
Presiones transmisor
Datos | 3 |  |  |  |  | Datos | Lectura (psi)
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 2 | 0
[6 empty] | 3 | 0
[6 empty] | Altura (m) | 0
Note on H2: Comercial: Datos dados por el cliente
Note on I5: Comercial: Valor sacado de las tablas de vapor de termodinamica

## CÁLCULO INCERTIDUMBRE
Presión de set | 0 | psi |  | Transmisor usado | VST 2 - 3625 | [5 empty] | Trasmisores | Celdas
Presión de caldera | 0 | psi |  | Celda de carga usada | VST 2 - 1T | [5 empty] | VST 1 - 1000 | VST 1 - 0,5T
Área | 0 | In^2 | [8 empty] | VST 1 - 5000 | VST 1 - 1T
Fuerza a realizar | 0 | Lb-f | [8 empty] | VST 2 - 145 | VST 1 - 2T
[11 empty] | VST 2 - 870 | VST 2 - 1T
Factor de cobertura (K) | Incertidumbre expandida (U) | [9 empty] | VST 2 - 3625 | VST 2 - 2T
#DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Incertidumbre por repetibilidad | [5 empty] | VST 2 - 5T
Datos medidos
Resumen incertidumbre ecuación 1 | [5 empty] | N° | Pm (psi) | Desviación
Magnitud | Incertidumbre | Coeficientes de sensibilidad | Grados de libertad | 1 |  | 1 | 0 | 0
P_apertura (psi) | #DIV/0! | - | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | Incertidumbre
P_indicada (psi) | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  | 3 | 0 | 0
P_generada (psi) | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  |  | Promedio | 0
Datos medidos | [8 empty] | Condiciones ambientales
N | Pt (psi) | L1 (mm) | L1 (m) | L2 (mm) | L2 (m) | Tm (°C) | To (°C) |  | Humedad (%HR) | 0%
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Temperatura (°C) | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Presión atmosferica (hPa) | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Condiciones del vapor
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Presión (psi) | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Temperatura (°C) | 0
Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Volumen especifico | 0
Datos ecuación 2 |  | Resolución (psi) | Deriva (psi) | Suma de residuos - Interpolación | Certificado (psi) | Factor de cobertura
Transmisor de presión VST1 - 1000 psi |  | 0.01 | 0.72 | 0.29281 | 0.72 | 2
Transmisor de presión VST1 - 5000 psi |  | 0.01 | 1.4 | 0.96785 | 1.4 | 2
Transmisor de presión VST2 - 145 psi |  | 0.01 | 0.05 | 0.014776 | 0.048 | 2
Transmisor de presión VST2 - 870 psi |  | 0.01 | 0.1 | 0.040148 | 0.07 | 2
Transmisor de presión VST2 - 3625 psi |  | 0.01 | 0.81 | 0.52099 | 0.81 | 2
Magnitud |  | u resolución (psi) | u deriva (psi) | u Interpolación (psi) | u certificado (psi) | u combinada (psi)
Transmisor de presión VST1 - 1000 psi |  | 0.0028868 | 0.41569 | 0.29281 | 0.36 | 0.62301
Transmisor de presión VST1 - 5000 psi |  | 0.0028868 | 0.80829 | 0.96785 | 0.7 | 1.4422
Transmisor de presión VST2 - 145 psi |  | 0.0028868 | 0.028868 | 0.014776 | 0.024 | 0.040448
Transmisor de presión VST2 - 870 psi |  | 0.0028868 | 0.057735 | 0.040148 | 0.035 | 0.078604
Transmisor de presión VST2 - 3625 psi |  | 0.0028868 | 0.46765 | 0.52099 | 0.405 | 0.8088
Magnitud |  | u_Presión transmisor (Pt) (psi) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
Transmisor de presión VST1 - 1000 psi |  | 0.62301 | 116.4503 | 1
Transmisor de presión VST1 - 5000 psi |  | 1.4422 | 48.3395 | 1
Transmisor de presión VST2 - 145 psi |  | 0.040448 | 128.4015 | 1
Transmisor de presión VST2 - 870 psi |  | 0.078604 | 77.9795 | 1
Transmisor de presión VST2 - 3625 psi |  | 0.8088 | 54.9422 | 1
u_Presión indicada (psi) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
#DIV/0! | #DIV/0! | 1
Datos ecuación 2.A |  | Resolución (m) | Deriva (m) | Suma de residuos - Interpolación (m) | Certificado (m) | Factor de cobertura (k) |  |  | Datos ecuación 2.A |  | Resolución (m) | Deriva (m) | Suma de residuos - Interpolación (m) | Certificado (m) | Factor de cobertura (k)
Flexómetro |  | 0.001 | 0.00042 | 3.6758e-05 | 0.00042 | 2.01 |  |  | Termohigrometro (Presión) |  | 0.1 | 0.091 | 2.59 | 0.091 | 2
[9 empty] | Termohigrometro (Humedad) |  | 0.1 | 2.9 | 3.32 | 2.9 | 2
Magnitud | Valor | [7 empty] | Termohigrometro (Temperatura) |  | 0.1 | 0.46 | 0.76 | 0.46 | 2
Densidad vapor (kg/m3) | #DIV/0!
Densidad aire (kg/m3) | 0 | [7 empty] | Magnitud | u resolución | u deriva | u Interpolación | u certificado | u combinada | Coeficientes de sensibilidad | Grados de libertad
Gravedad (m/s^2) | 9.77 | [7 empty] | Presión (hPa) | 0.028868 | 0.052539 | 2.59 | 0.0455 | 2.5911 | 0.0012758 | 200.3377
Altura (m) | 0 | [7 empty] | Humedad (%hr) | 0.028868 | 1.6743 | 3.32 | 1.45 | 3.9911 | -3.2949e-05 | 322.5136
[9 empty] | Temperatura (°C) | 0.028868 | 0.26558 | 0.76 | 0.23 | 0.83777 | 0 | 276.502
Magnitud | u resolución | u deriva | u Interpolación | U certificado | u combinada | Coeficientes de sensibilidad | Grados de libertad
Densidad vapor (kg/m3) | - | - | - | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | u_Densidad aire | Grados de libertad
Densidad aire (kg/m3) | - | - | - | - | 0.0033083 | 0 | 200.972 |  | 0.0033083 | 200.972
Gravedad (m/s^2) | - | - | - | - | 0.28204 | #DIV/0! | 200
Altura (m) | 0.00028868 | 0.00024249 | 3.6758e-05 | 0.00020896 | 0.0004326 | #DIV/0! | 308.3483
u_k (Pa) | u_k (psi) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
Datos ecuación 3 |  | Resolución (kN) | Deriva (kN) | Interpolación (kN) | Certificado (kN) | Factor de cobertura
Celda de carga VST 1 - 0,5T |  | 0.0004 | 0 | 0.001205 | 0 | 2
Celda de carga VST 1- 1T |  | 0.001 | 0 | 0.0073385 | 0 | 2
Celda de carga VST 1- 2T |  | 0.001 | 0 | 0.023403 | 0 | 2
Celda de carga VST 2- 1T |  | 0.001 | 0 | 0.024672 | 0 | 2
Celda de carga VST 2- 2T |  | 0.001 | 0 | 0.022313 | 0 | 2
Celda de carga VST 2- 5T |  | 0.004 | 0 | 0.02194 | 0 | 2
Datos ecuación 3
Magnitud |  | u resolución (kN) | u deriva (kN) | u Interpolación (kN) | u certificado (kN) | u combinada (kN) | Grados de libertad
Celda de carga VST 1 - 0,5T |  | 0.00011547 | 0 | 0.001205 | 0 | 0.0012105 | 11.2029
Celda de carga VST 1 - 1T |  | 0.00028868 | 0 | 0.0073385 | 0 | 0.0073442 | 9.0279
Celda de carga VST 1 - 2T |  | 0.00028868 | 0 | 0.023403 | 0 | 0.023405 | 8.0024
Celda de carga VST 2 - 1T |  | 0.00028868 | 0 | 0.024672 | 0 | 0.024674 | 9.0025
Celda de carga VST 2 - 2T |  | 0.00028868 | 0 | 0.022313 | 0 | 0.022314 | 9.003
Celda de carga VST 2 - 5T |  | 0.0011547 | 0 | 0.02194 | 0 | 0.02197 | 9.0499
Presión generada (Pg) (psi) | Fuerza (Lb-f) | Fuerza (kN)
#DIV/0! | 0 | 0
u_Fuerza (kN) | u_Fuerza (lb-f) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
0.024674 | 5.5469 | 9.0025 | #DIV/0!
u_Presión generada (kPa) | U_Presión generada (psi) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
Datos e incertidumbre ecuación 4
Área (m^2) | Área (in^2) | u_Área (m^2) | Grados de libertad | Coeficiente de sensibilidad
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Datos ecuación 5 |  | Resolución | Deriva | Suma de residuos - Interpolación | Lectura | Certificado | Factor de cobertura (k)
Longitud 1 |  | 0.01 | 0.011 | 0.02 | 0 | 0.011 | 2
Longitud 2 |  | 0.01 | 0.011 | 0.02 | 0 | 0.011 | 2
Temperatura (°C) |  | 0.1 | 0.46 | 0.76 | 0 | 0.46 | 2
Incertidumbre ecuación 5 |  | u resolución | u deriva | u interpolación | u lectura | u certificado | u Total (mm) | u combinada (m) | Coeficientes de sensibilidad | Grados de libertad |  |  | Temperatura | µm/m.K | m/m.K | µ-inch/inch.°F
Longitud 1 |  | 0.0028868 | 0.0063509 | 0.02 | 0 | 0.0055 | 0.021884 | 2.1884e-05 | 0.49986 | 273.8778 |  |  | 100°C (212°F) | 11.35 | 1.135e-05 | 6.31
Longitud 2 |  | 0.0028868 | 0.0063509 | 0.02 | 0 | 0.0055 | 0.021884 | 2.1884e-05 | 0.49986 | 273.8778 |  |  | 200°C (392°F) | 12.95 | 1.295e-05 | 7.2
Coeficiente (m/m.K) |  | - | - | - | - | - | - | 9.6706e-07 | 0 | 200 |  |  | 300°C (572°F) | 13.6 | 1.36e-05 | 7.56
Temperatura (°C) |  | 0.028868 | 0.26558 | 0.76 | 0 | 0.23 | - | 0.83777 | 0 | 276.502 |  |  | 400°C (752°F) | 13.9 | 1.39e-05 | 7.72
[13 empty] | 500°C (932°F) | 14.2 | 1.42e-05 | 7.89
Diametro (m) | u_ Diámetro (m) | Grados de libertad | Coeficientes de sensibilidad | [9 empty] | 600°C (1112°F) | 14.5 | 1.45e-05 | 8.06
0 | 1.547e-05 | 547.7556 | 0 | [9 empty] | 700°C (1292°F) | 14.7 | 1.47e-05 | 8.17
[13 empty] | Promedio (100 -700) | 1.36e-05
Note on H8: Comercial: Incertidumbre por repetibiilidad de las presiones de apertura, donde se combina la fuerza y la presión del transmisor
Note on K21: Comercial: Datos dados por el cliente
Note on K24: Comercial: Con la presión y temperatura del vapor, se busca el volumen especifico
Note on O52: Comercial: Incertidumbre por error no corregido
Note on O53: Comercial: Por error NO corregido
Note on K56: Comercial: La presión, temperatura y humedad, completan la incertidumbre por densidad del aire
Note on B61: Comercial: La presión, temperatura y humedad, completan la incertidumbre por densidad del aire

## CONTROL DE CAMBIOS
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VÁLVULAS DE SEGURIDAD REPORTES VST
|  | CÓDIGO | OHSQ-FO-44 | VERSIÓN | 08 | FECHA | 2025-12-17
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | AUTOR
2024-03-13 | 01 | Creación del documento |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2024-06-11 | 02 | Modificiacion estructura y formulas |  |  |  | Camilo Andres Fajardo Hoyos Asesor Comercial
2024-06-14 | 03 | Modificación estructura y formulas |  |  |  | Julian Camilo Romero huertas Asesor Comercial
2025-05-26 | 04 | Se modifica totalmente el formato para poder cumplir con la norma, adicionalmente se añaden todas las contribuciones de incertidumbre |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-07-18 | 05 | Se añade la celda de 0,5T al formato, además de actualizar nuevamente la incertidumbre con las últimas calibraciones. |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-08-26 | 06 | Actualización del documento, se complementa el método utilizado, se complementa el lugar de prueba, ajuste de redacción de la especificación y se modifica la redacción de los participantes de la calibración |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-09-17 | 07 | Actualización del documento con cambios de forma e incluyendo los descargos de responsabilidad |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-12-17 | 09 | Se actualiza el logo, para cambiarlo junto con el simbolo de acreditado ONAC |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Líder de laboratorio
CONTROL DE REVISIONES
ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR
Nombre: | Andres Felipe Ovalle Ortiz | Nombre: | Camilo Andres Fajardo Hoyos | Nombre: | Carlos Alberto Suarez Franco
Cargo: | Líder de laboratorio | Cargo: | Director Comercial | Cargo: | Gerente General
Fecha: | 2025-12-17 | Fecha: | 2025-12-17 | Fecha: | 2025-12-17